Във връзка с проведено заседание на Работна група от експерти и водещи специалисти в областта на гамаспектрометрията към Технически комитет по акредитация “ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ” на 05.10.2009г., за представяне на експертно мнение  по отношение на методите за калибриране и методите за измерване съгласно БДС IEC 61452 „Измерване интензивността на излъчване на гама-кванти от радионуклиди. Калибриране и употреба на германиеви спектрометри” във води, почви, отпадни продукти, строителни материали, растителни и хранителни продукти и атмосферен въздух,  се взеха следните решения:

1/  Стандарт БДС IEC 61452 „Измерване интензивността на излъчване на гама-кванти от радионуклиди. Калибриране и употреба на германиеви спектрометри” може да се използва като базисен стандарт, който съдържа основните принципи на гамаспектрометрия с германиеви спектрометри, въвежда методи за калибриране и измерване на интензивността на излъчване на гама-кванти от радионуклиди и е предназначен предимно за рутинни аналитични измервания.

2/   В зависимост от заявения или предоставен обхват на акредитация на съответните ООС е необходимо допълнително да се използват стандартизирани методи за измерване на специфична активност на гама радионуклиди в различните видове матрици, например:

- ISO 18589-2: “Measurement of radioactivity in the environment – Soil – Part 2: Guid

ance for the slection of the sampling strategy, sampling and pre-treatment of samples”

- ISO 18589-3: “Measurement of radioactivity in the environment – Soil – Part 3: Measurement of gamma-emiting radionuclides”

- ISO 10703 – “Measurement of gamma-emitting radionuclides in water samples”.

3/  При липса на стандартизирани методи за измерване на гамарадионуклиди в различните видове матрици е необходимо да се разработят валидирани методики за изпитване за заявените от кандитата продукти и радионуклиди.

Октомври 2009 г.