ОБХВАТ 23 ЛК

София, 25.01.2024г .

“ЕМСИСТ – 6” ООД

Лаборатория за калибриране „ЕМСИСТ“

Адрес на управление и на лаборатория:

1784 София, бул. Цариградско шосе, №133, БИЦ ИЗОТ, офис 304

Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: фиксиран |
| --- |
| № | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределе-ност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Еталонни електромери статични, еднофазни и трифазни, за активна енергия | Електрична енергия, активна, kWh | За фаза от 1,25 Ws до 21,6.106 Ws Напрежение (U) от 50 V до 300 V Ток (I) от 0,05 А до 120 А Фактор на мощността от 1 до 0,5 индуктивен или от 1 до 0,8 капацитивен Време от 1 s до 600 s | 0,020 % при cos phi = 1 U ≤ 230 V | WI 7.6.1-1 № Е-МК-01/20 |
|  |  |  |  | 0,025 % при cos phi = 1 U > 230 V и при cos phi = 0,5 i/ cos phi = 0,8 c U ≤ 230 V I ≤ 12 A |  |
|  |  |  |  | 0,030 % при cos phi = 0,5 i/ cos phi = 0,8 c I > 12 A |  |
| 2 | Еталонни електромери статични, еднофазни и трифазни, за реактивна енергия | Електрична енергия, реактивна, kvarh | За фаза от 0,625 vars до 21,6.106 vars Напрежение (U) от 50 V до 300 V Ток (I) от 0,05 А до 120 А Фактор на мощността от 1 до 0,25 индуктивен или капацитивен Време от 1 s до 600 s | 0,025 % при sin phi = 1 U ≤ 230 V | WI 7.6.1-1 № Е-МК-01/20 |
|  |  |  |  | 0,030 % при sin phi = 1 U > 230 V и при sin phi = 0,25 i/c U ≤ 230 V I ≤ 12 A |  |
|  |  |  |  | 0,035 % при sin phi = 0,25 i/c I > 12 A |  |
| 3 | Уредби с еталонен статичен електромер за проверка на електромери,еднофазни и трифазни, за активна и реактивна енергия | Електрична енергия, активна, kWh и реактивна, kvarh | За активна енергия, за фаза от 1,25 Ws до 21,6.106 Ws Напрежение (U) от 50 V до 300 V Ток (I) от 0,05 А до 120 А Фактор на мощността от 1 до 0,5 индуктивен или от 1 до 0,8 капацитивен Време от 1 s до 600 s | 0,020 % при cos phi = 1 U ≤ 230 V | WI 7.6.1-4 № ЕУ-МК-04/20 |
|  |  |  |  | 0,025 % при cos phi = 1 U > 230 V и при cos phi = 0,5 i/ cos phi = 0,8 c U ≤ 230 V I ≤ 12 A |  |
|  |  |  |  | 0,030 % при cos phi = 0,5 i/ cos phi = 0,8 c I > 12 A |  |
|  |  |  | За реактивна енергия, за фаза от 0,625 vars до 21,6.106 vars Напрежение (U) от 50 V до 300 V Ток (I) от 0,05 А до 120 А Фактор на мощността от 1 до 0,25 индуктивен или капацитивен Време от 1 s до 600 s | 0,025 % при sin phi = 1 U ≤ 230 V |  |
|  |  |  |  | 0,030 % при sin phi = 1 U > 230 V и при sin phi = 0,25 i/c U ≤ 230 V I ≤ 12 A |  |
|  |  |  |  | 0,035 % при sin phi = 0,25 i/c I > 12 A |  |
| 4 | Разходомери и портативни разходомерни станции, калибрирани с работна течност вода с обхват от 0,006 m3/h до 70,00 m3/h | обем, m3 | от 0,001 m3 до 0,3 m3 (при обхват от 0,006 m3/h до 30,0 m3/h) (при обхват от 30,0 m3/h до 70,0 m3/h) | 0,10 % 0,20 % | WI 7.6.1-2 № Р-МК-01/20 |

Позовавания:

- WI 7.6.1–1 № Е-МК-01/20 „Методика за калибриране на еталонни статични електромери“, валидирана на 17.07.2020

- WI 7.6.1-4 № ЕУ-МК-04/20 „Методика за калибриране на уредби с еталонен електромер за проверка на еднофазни и трифазни електромери, за активна и реактивна енергия“, валидирана на 17.07.2020

- WI 7.6.1-2 № Р-МК-01/20 „Методика за калибриране на разходомери и портативни разходомерни станции“, валидирана на 03.09.2020

Забележка:

Калибриранията по позиции 1, 2 и 3 се извършват в помещенията на лабораторията и на място при клиента.

Калибриранията по позиция 4 се извършват само в помещенията на лабораторията.